附件1：

用户需求书

总则

1、成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对本项目提供相应的货物及服务。

2、《用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应项目、指标；响应供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效响应。凡有“▲”的内容（如有）为重点评审项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3、本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

4、本项目不接受联合体响应、不允许转包或分包。

- 一、项目概况：

（一）项目名称：中山市黄圃人民医院石蜡切片机采购项目

（二）采购清单：

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石蜡切片机 | 1 | 台 | 15 | 详见二、技术要求 |

- 技术要求

- （一）技术标准与要求

- 1、半自动轮转石蜡切片；

- 2、切片厚度范围： 0.5–100μm

切片厚度设置：

0.5–5μm以0.5μm递增

5–20μm以1μm递增

20–50μm以5μm递增

50–100μm以10μm递增

- 3、修片厚度范围： 1–600μm

修片厚度设置：

1–10μm以1μm递增

10–20μm以2μm递增

20–50μm以5μm递增

50–100μm以10μm递增

100–600μm以50μm递增

- ▲4、样品水平行程：30mm；

- 5、样品垂直行程：70mm；

- 6、样品角度可调整范围：水平方向 8°，垂直方向8°；

- ▲7、样品回缩：5-100μm，以5μm增量，可关闭；

- 8、电动粗进：20μm/点动、1000（2000）μm/S，手动轮进给速度1~30μm（每格）可调；

- 9、最大样品尺寸：50（长）x60（宽）x40（高）mm；

- ▲10、自动定时注油系统；

- ▲11、半切修片功能，半切修片完自动转成整圈切片的功能；

- 12、大手轮可最高点锁定和任意位置锁定，增加安全系数；

- 13、标本夹零位显示，角度可调；

- 14、刀架角度可调；

- 15、机器后部可折叠把手方便搬动机器；

- 16、压刀板（接片板）不沾蜡片；

- ▲17、机器15分钟无操作自动休眠，可通过摁控制面板上任意键或者转动大手轮一圈唤醒；

- 18、标本夹前后行程即时显示，极限位置有声音提醒；

- 19、包埋盒夹头和蜡块夹头可互换；

- 20、机器状态以及修/切片参数液晶显示；

- ▲21、铅块配重；

- ▲22、小手轮控制标本夹运动的方向可变换，顺时针进样逆时针退，或者顺时针退逆时针进。

（二）配置要求（至少包含以下配置）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 大手轮 | 1台 |
| 3 | 小手轮 | 1台 |
| 4 | 刀架 | 1台 |
| 5 | 标准包埋框夹头 | 1台 |
| 6 | 废屑槽 | 1台 |

三、商务要求

（一）主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同生效之日起30日。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。 |
| 付款方式 | 本合同的款项以人民币电汇方式支付，合同设备到甲方指定地点交付并完成安装，验收合格后，乙方须提交以下资料给甲方：（1）经甲乙双方签字的验收单；（2）合同全额正规发票。甲方收齐上述资料后60个自然日内支付合同款项。 |
| 验收要求 | 供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取。 |
| 报价说明 | 供应商的报价包括但不限于设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，并对所有内容进行一次性报价。 |

- （二）其他商务要求

| 内容 明细 | 内容说明 |
| --- | --- |
| ### 质量保证及售后服务 | 1.供应商提供的货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家相关标准、行业标准及项目要求。 2.设备保质保用期不少于3 年（用户单位验收合格之日起计算）。保质保用期内非采购人的人为原因而出现产品质量及问题，由成交人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修。 3.货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护。 4.所有保修服务方式均为成交人上门保修或免费更换，即由成交人派员到采购人设备使用现场维修更换，由此产生的一切费用均由成交人承担。 5.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由成交人承担。 |
| 安装调试、培训 | 1.成交人负责合同项下的安装调试，一切费用由成交人负责。 2.成交人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。 3.成交人对安装现场承担安全管理责任，现场安装施工人员的安全由成交人自行负责，安装过程中由于成交人原因所造成的一切安全责任事故由成交人承担。 4.安装完毕后成交人应负责对场所进行清场，否则采购人有权自主采取措施并要求成交人承担相应费用。 5.成交人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。 |
| ### 违约与处罚 | 1.成交人未能按时交货，每拖延一天，须向采购人支付合同金额的 5‰ 的违约金，违约金总金额不超过合同总价 20% 。 2.成交人交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收，成交人向采购人支付合同金额 20% 的违约金。因此导致采购人遭受损失（包括但不限于实际损失，预期利益损失，为维护其合法权益而支付的鉴定费、审计费、律师费、差旅费等费用）的，成交人应对采购人承担赔偿责任。 3.成交人逾期超过 7 日未能交付货物，则向采购人支付合同金额的 20% 的违约金，同时采购人有权单方解除合同。 4.因成交人设备自身或安装不善等原因发生事故造成采购人或第三方损害的，成交人应直接承担由此产生的一切责任。 |

四、供应商应根据本项目情况提供总体实施方案（含供货方案、进度计划、安装调试、培训计划等），售后服务方案（含保修、维护、服务承诺，应急方案等）。