附件1：               用户需求书

总则

1、成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对本项目提供相应的货物及服务。

2、《用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应项目、指标；响应供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效响应。凡有“▲”的内容（如有）为重点评审项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3、本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

4、本项目不允许提交备选方案，不允许联合体响应、转包或分包。

- 一、项目概况：

（一）项目名称：中山市黄圃人民医院动态心电图记录仪采购项目

（二）采购清单：

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电图记录仪 | 12 | 台 | 0.95 | 11.4 | 详见二、技术要求 |

二、技术要求

（一）设备技术参数及要求

- 1. 支持十二导及三通道心电数据采集。

- 2. 采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览。

- 3. ▲采样精度≥24位。【提供医疗器械注册检验证明，加盖供应商公章，并在响应文件中注明页码位置】

- 4. ▲输入阻抗：≥50MΩ。【提供医疗器械注册检验证明，加盖供应商公章，并在响应文件中注明页码位置】

- 5. ▲耐极化电压：±600mV。【提供医疗器械注册检验证明，加盖供应商公章，并在响应文件中注明页码位置】

- 6. 系统噪声：≤15μV。

- 7. ▲共模抑制比：＞100dB。【提供医疗器械注册检验证明，加盖供应商公章，并在响应文件中注明页码位置】

- 8. 频率响应：0.05Hz-100Hz。

- 9. ▲支持起搏脉冲显示能力。【提供医疗器械注册检验证明，加盖供应商公章，并在响应文件中注明页码位置】

- 10. 数据采集功能：能够连续24小时不间断采集和存储心电数据。

- 11. ▲支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端。【提供医疗器械注册检验证明，加盖供应商公章，并在响应文件中注明页码位置】

- 12. ▲支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备快速识别设备，提高挂盒效率。【提供医疗器械注册检验证明，加盖供应商公章，并在响应文件中注明页码位置】

- 13. 动态心电诊断可自动分析心电图数据，可以自动识别的心搏类型包括正常、房早、室早、房颤、起搏和伪差;自动分析功能经过临床功能实验，并取得医疗器械注册证。

- 14. 支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏。

- 15. 动态心电支持模板分析，并可按照提前量、代偿间隙、QRS面积、宽度等方式排序。

- 16. 支持导联纠错功能。

- 17. ▲组合散点图，通过每个心搏的特征选择相应的心搏参数（心搏可选提前量、R波和S波幅度、间期、代偿间期、QRS面积、宽度等方式作为X、Y轴坐标），形成不同的吸引子，快速区分形态不一样的心搏。【提供软件界面截图证明材料，加盖供应商公章，并在响应文件中注明页码位置】

- 18. 支持房颤默认自动分析。

- 19. 支持通过独立房颤模块快速批量编辑阵发性房颤。

- 20. 提供并行分规测量工具；提供放大镜工具。

- 21. 支持心律失常AI分析，自动分析心电图数据识别并标记心搏。

- 22. K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化。

- 23. 栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率。

- 24. 支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博。

- 25. 支持多型性室早精准分类。

- 26. 支持拖动整个模版批量修改、合并心搏。

- 27. 波形图可自由组合任意导联浏览。

- 28. 提供快速测量工具。

- 29. 自由编辑当前心搏的上一个或下一个心搏的类型。

- 30. 支持重新分析，调整心搏强度，批量识别漏搏。

- 31. 支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示。

- 32. 支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数。

- 33. 支持心率变异性分析。

- 34. 具备查看全览图、直方图、散点图、诊断图功能。全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记；可提供24小时心率及心搏分类情况的诊断图；直方图可支持心率、RR间期、RR间期比直方图；支持通过散点图的不同形态区分逆向查找异常心博；支持散点图选取批量心搏反混淆。

- 35. 起搏器分析功能：通过硬件检测起搏脉冲信号，无需勾选起搏器型号，具备全导联起搏检测。

- 36. ▲起搏器分析模块：用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉。【提供软件界面截图证明材料，加盖供应商公章，并在响应文件中注明页码位置】

- 37. 系统设置支持异常心搏颜色自定义设置。

- 38. ▲负责免费接上我院心电网络系统。

- （二）配置要求（至少包含以下配置）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 12台 |
| 2 | 主机套 | 24套 |
| 3 | 腰带+挂袋 | 24套 |
| 4 | 动态导联线 | 12套 |
| 5 | 保修卡 | 12张 |
| 6 | 质保卡 | 12张 |
| 7 | 合格证 | 12张 |
| 8 | 说明书 | 12套 |

三、商务要求

（一）主要商务要求

| 交货期 | 自合同生效之日起30日内完成安装调试。 |
| --- | --- |
| 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 响应有效期 | 从提交响应文件的截止之日起90日历天。 |
| 付款方式 | 本合同的款项以人民币电汇方式支付，合同设备到甲方指定地点交付并完成安装，验收合格后，乙方须提交以下资料给甲方：（1）经甲乙双方签字的验收单；（2）合同全额正规发票。甲方收齐上述资料后60个自然日内支付合同款项。 |
| 验收要求 | 供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取。 |
| 报价说明 | 供应商的报价包括但不限于院内心电网络系统接口改造服务费、设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，并对所有内容进行一次性报价。 |

- （二）其他商务要求

| 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- |
| ### 质量保证及售后服务 | 1.供应商提供的货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家相关标准、行业标准及项目要求。 2.设备整机免费保修期不少于2 年（用户单位验收合格之日起计算）。免费保修期内非采购人的人为原因而出现产品质量及问题，由成交人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修。 3.货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护。 4.所有保修服务方式均为成交人上门保修或免费更换，即由成交人派员到采购人设备使用现场维修更换，由此产生的一切费用均由成交人承担。 5.因设备的质量问题而发生争议，由广东省相关质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由成交人承担。 |
| 安装调试、培训 | 1.成交人负责合同项下的安装调试，一切费用由成交人负责。 2.成交人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。 3.成交人对安装现场承担安全管理责任，现场安装施工人员的安全由成交人自行负责，安装过程中由于成交人原因所造成的一切安全责任事故由成交人承担。 4.安装完毕后成交人应负责对场所进行清场，否则采购人有权自主采取措施并要求成交人承担相应费用。 5.成交人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。 |
| ### 违约与处罚 | 1.成交人未能按时交货，每拖延一天，须向采购人支付合同金额的 5‰ 的违约金，违约金总金额不超过合同总价 20% 。 2.成交人交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收，成交人向采购人支付合同金额 20% 的违约金。因此导致采购人遭受损失（包括但不限于实际损失，预期利益损失，为维护其合法权益而支付的鉴定费、审计费、律师费、差旅费等费用）的，成交人应对采购人承担赔偿责任。 3.成交人逾期超过 7 日未能交付货物，则向采购人支付合同金额的 20% 的违约金，同时采购人有权单方解除合同。 4.因成交人设备自身或安装不善等原因发生事故造成采购人或第三方损害的，成交人应直接承担由此产生的一切责任。 |

四、供应商应根据本项目情况提供总体实施方案（含供货方案、详细配置、培训方案等），售后服务方案（含保修、维护、服务承诺，应急方案等）。