附件1：               用户需求书

总则

1、成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对本项目提供相应的货物及服务。

2、《用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应项目、指标；响应供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效响应。凡有“▲”的内容（如有）为重点评审项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3、本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

4、本项目不允许提交备选方案，不允许联合体响应、转包或分包。

- 一、项目概况：

（一）项目名称：中山市黄圃人民医院空气消毒机采购项目

（二）预算金额：¥144000元（数量：10台）。

（三）最高限价：¥60000元（数量：10台，单台最高限价¥6000元）。

（四）采购清单：

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 分项单价最高限价（万元） | 分项总价最高限价（万元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 移动空气消毒机 | 2 | 台 | 0.6 | 1.2 | 详见二、技术要求 |
| 1-2 | 壁挂式空气消毒机 | 8 | 台 | 0.6 | 4.8 |  |
| 注：供应商必须对序号1-1项移动空气消毒机和1-2项壁挂式空气消毒机两项均响应，不允许只响应其中一项，且报价不能超过最高限价，否则视为无效投标。 |  |  |  |  |  |  |

- ★（五）供应商须在响应文件中提供承诺函（格式自拟），该承诺函包括但不限于以下内容：该承诺函包括但不限于以下内容：“承诺成交后，于成交结果公告发布之日起五个工作日内提供所投设备制造商出具并加盖公章的合法有效授权函原件（盖公章）和售后服务承诺函原件（盖公章）至采购人，若未按要求提供上述原件的，视为放弃成交资格，采购人有权取消其成交资格，由此产生的一切后果由成交供应商自行承担”。

- 技术要求

1-1项（移动空气消毒机）：

（一）设备技术参数及要求

1.最大适用空间： 100m3；

2.安装方式：移动；

3.温湿度检测：实时显示室内温度、湿度；

4.等离子体电子密度：5.85×1017-8.02×1017m-3；（提供第三方检测报告）

5.等离子体的电源：是一种能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小来自动调节；（提供第三方证明文件）

6.风速及工作模式：风速三档可调，手动、常开、定时三种工作模式；

7.出风口具备电动摆风功能；

8.消毒器内部无中效或高效过滤网，符合《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》6.4.2规定；

▲9.等离子体集尘区采用微静电技术，正负电极间距≤2mm；（提供实物距离照片）

10.洁净空气量Q：颗粒物≥360m3/h；（提供CMA检测报告）

▲11.净化效果：机器工作60分钟，0.5um以上颗粒物去除率达99.99%；可使十万级洁净度的房间净化达到万级洁净度；（提供第三方检测报告）

12.控制方式：定时控制程序数量≥10组，每组能选三种时段；（提供全国消毒官网平台上备案的说明书证明）

13.在20m3气雾室工作60分钟，对白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；（提供全国消毒官网平台上备案的带CMA检测报告）

▲14.在100m3房间，工作60分钟，对空气中的自然菌的消亡率>90%，且消毒后的菌落数≤200CFU/m3；（提供全国消毒官网平台上备案的带CMA检测报告）

▲15.在20m3密闭空间，工作60分钟。环境中的臭氧浓度：≤0.000mg/m3；（提供全国消毒官网平台上备案的带CMA检测报告）

16对龟分枝杆菌的杀灭率≥99.97%；

17.对甲型流感病毒H1N1的清除率>99.99%；

18.对冠状病毒HCoV-22OE的清除率>99.99%；

19.循环风量（m3/h）：≥1000；

20.报警提示功能：具备等离子体故障报警、滤网过期提示功能；

21.查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间；

22.产品使用寿命：10年；（提供在全国消毒官网平台上备案标签证明）

- 23.产品证件：卫生安全评价报告。（提供在全国消毒官网平台上备案下载的卫生安全评价报告）

- （二）配置要求（单台至少包含以下配置）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 备用过滤网棉 | 1套 |
| 3 | 说明书 | 1份 |
| 4 | 合格证 | 1份 |
| 5 | 保修卡 | 1份 |
| 6 | 遥控器 | 1个 |
| 7 | 电源线 | 1套 |

1-2项（壁挂式空气消毒机）：

（一）设备技术参数及要求

- 1.最大适用范围：100m3 ；

- 2.安装方式：壁挂；

- 3.温湿度检测功能：实时显示室内温度、湿度；

- 4.具有PM2.5实时显示功能；

- 5.等离子体的密度：5.85×1017-8.02×1017m-3；（提供第三方检测报告）

- ▲6.等离子体的电源：是一种能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小来自动调节；（提供第三方证明文件）

- 7.采用直流电频风机，风速八档可调，具备风机故障报警功能；（提供全国消毒产品备案平台上备案的说明书证明）

- 8.消毒器内部无中效或高效过滤网，符合《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》6.4.2规定；

- 9.洁净空气量Q：颗粒物≥360m3/h；（提供CMA检测报告）

- 10.控制方式：定时控制程序数量≥10组，每组能选三种时段；（提供全国消毒产品备案平台上备案的说明书证明）

- ▲11.等离子体集尘区采用微静电技术，正负电极间距≤2mm；（提供实物距离照片）

- 12.消毒效果：在20m3气雾室工作60分钟，对白色葡萄球菌的杀灭率为≥99.9%，试验后细菌总量≤110cfu/m3；（提供全国消毒官网平台上备案的带CMA检测报告）

- 13.消毒效果：在100m3房间，工作60分钟，对空气中的自然菌的消亡率>90%，且消毒后的菌落数≤200CFU/m3；（提供全国消毒官网平台上备案的带CMA检测报告）

- ▲14.在20m3密闭空间，工作60分钟。环境中的臭氧浓度：≤0.000mg/m3 ；（提供全国消毒官网平台上备案的带CMA检测报告）

- 15.对甲型流感病毒(H1N1)的清除率>99.99%,对冠状病毒（HCoV-229E)的清除率>99.99%；（提供第三方检测报告）

- 16.对龟分枝杆菌的杀灭率≥99.97%；（提供CMA检测报告）

- 17.循环风量（m3/h）：≥1000，机器尺寸： 935mm*320mm*165mm；

- 18.人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染；

- 19.机器外壳采用ABS注塑工艺，风道采用下进上出结构，不会对人直吹，风量大噪声小；20.查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间；

- 21.智能提示功能：具备等离子体故障报警、风机故障报警、滤网过期提示功能；

- 22.待机功耗：≤0.5W，额定功率（W）：≤40W；

- 23.负离子发生量：10*106个/cm3；

- 24.初效过滤棉采用折叠式过滤棉；（提供照片证明）

- 25.产品使用寿命10年。（提供全国消毒产品备案平台上备案的说明书和铭牌证明）

- （二）配置要求（单台至少包含以下配置）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1套 |
| 3 | 挂板架 | 1套 |
| 4 | 安装螺丝 | 1套 |
| 5 | 说明书 | 1份 |
| 6 | 合格证 | 1份 |
| 7 | 保修卡 | 1份 |
| 8 | 遥控器 | 1个 |

三、商务要求

（一）主要商务要求

| 交货期 | 自合同生效之日起30日内完成安装调试。 |
| --- | --- |
| 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 响应有效期 | 从提交响应文件的截止之日起90日历天。 |
| 付款方式 | 本合同的款项以人民币电汇方式支付，合同设备到甲方指定地点交付并完成安装，验收合格后，乙方须提交以下资料给甲方：（1）经甲乙双方签字的验收单；（2）合同全额正规发票。甲方收齐上述资料后60个自然日内支付合同款项。 |
| 验收要求 | 供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取。 |
| 报价说明 | 供应商的报价包括但不限于院内心电网络系统接口改造服务费、设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，并对所有内容进行一次性报价。 |

- （二）其他商务要求

| 内容 明细 | 内容说明 |
| --- | --- |
| ### 质量保证及售后服务 | 1.供应商提供的货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家相关标准、行业标准及项目要求。 2.设备整机免费保修期不少于 3 年（用户单位验收合格之日起计算），每季度至少一次巡检，保障空气消毒效果符合采购人院感要求，若空气相关检测结果未达标，须配合采购人对设备进行检修至符合要求为止。免费保修期内非采购人的人为原因而出现产品质量及问题，由成交人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修。 3.货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护。 4.所有保修服务方式均为成交人上门保修或免费更换，即由成交人派员到采购人设备使用现场维修更换，由此产生的一切费用均由成交人承担。 5.因设备的质量问题而发生争议，由广东省相关质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由成交人承担。 |
| 安装调试、培训 | 1.成交人负责合同项下的安装调试，一切费用由成交人负责。 2.成交人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。 3.成交人对安装现场承担安全管理责任，现场安装施工人员的安全由成交人自行负责，安装过程中由于成交人原因所造成的一切安全责任事故由成交人承担。 4.安装完毕后成交人应负责对场所进行清场，否则采购人有权自主采取措施并要求成交人承担相应费用。 5.成交人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。 |
| ### 违约与处罚 | 1.成交人未能按时交货，每拖延一天，须向采购人支付合同金额的 5‰ 的违约金，违约金总金额不超过合同总价 20% 。 2.成交人交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收，成交人向采购人支付合同金额 20% 的违约金。因此导致采购人遭受损失（包括但不限于实际损失，预期利益损失，为维护其合法权益而支付的鉴定费、审计费、律师费、差旅费等费用）的，成交人应对采购人承担赔偿责任。 3.成交人逾期超过 7 日未能交付货物，则向采购人支付合同金额的 20% 的违约金，同时采购人有权单方解除合同。 4.因成交人设备自身或安装不善等原因发生事故造成采购人或第三方损害的，成交人应直接承担由此产生的一切责任。 |

四、供应商应根据本项目情况提供产品技术方案（含供货方案、计划保障、进度安排等），售后服务及实施方案。