附件1：               用户需求书

总则

1、成交供应商必须按国家、行业的标准及采购文件的要求对本项目提供相应的货物及服务。

2、《用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款(如有)被视为实质性响应项目、指标；响应供应商必须对此做出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效响应。凡有“▲”的内容（如有）为重点评审项目，供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3、本项目由成交供应商负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。响应报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；若响应报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在响应报价中，成交后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

4、本项目不允许提交备选方案，不允许联合体响应、转包或分包。

- 一、项目概况：

（一）项目名称：中山市黄圃人民医院口腔科根管显微镜采购项目

（二）采购清单：

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根管显微镜（手术显微镜） | 1 | 台 | 17 | 详见二、技术要求 |

- ★（三）供应商须在响应文件中提供承诺函（格式自拟），该承诺函包括但不限于以下内容：该承诺函包括但不限于以下内容：“承诺成交后，于成交结果公告发布之日起五个工作日内提供所投设备制造商出具并加盖公章的合法有效授权函原件（盖公章）和售后服务承诺函原件（盖公章）至采购人，若未按要求提供上述原件的，视为放弃成交资格，采购人有权取消其成交资格，由此产生的一切后果由成交供应商自行承担”。

二、技术要求

（一）技术标准与要求

- 1.显微镜采用优等光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。

- ▲2.变角双目镜筒，角度调节范围0-190°;瞳距快速可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，瞳距连续无级调节，可显示瞳距数值，调节旋钮带消毒罩。

- 3.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调，屈光补偿调节范围不小于±7D。

- ▲4.ZOOM连续变倍，放大倍数至少覆盖1.8倍-18.8倍。

- ▲5.集成式变焦物镜，实际有效调焦行程290mm，焦距覆盖范围不小于F=190mm-480mm带防溅保护罩。左右手柄前端集成调焦旋钮一对，可用拇指单指快速便捷操作，并配有消毒罩。

- 6.LED照明系统，亮度连续线性可调，调光旋钮集成在主镜镜身上；色温5500K，显色指数CRI＞90，使用寿命不少于60000小时。

- 7.光斑大小四档快速可调，同时集成橙色和绿色滤片光斑，用于树脂充填以防止填充物固化，以及增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。

- ▲8.落地式支架，显微镜立柱高度1700mm，支架臂伸展范围≥1700mm。小横臂长度≥1000mm，小横臂臂宽不大于50mm，旋转角度：±150º，大横臂长度≥500mm，大小横臂连接处宽度不大于80mm,旋转角度：±350º；大横臂位于小横臂上方。

- ▲9.小横臂内配有下限位装置，可个性化设定镜身的最低限位，大大增加了临床的安全系数。

- ▲10.同轴旋转挂臂，镜身围绕旋转轴旋转时，光学中心与挂臂旋转轴一致，不同体位，视野范围不变，可以使医生体位更加舒适。

- ▲11.90°光学延长机构，增大镜身前后倾摆角度，让双目镜筒始终保持理想的人体工学位置前倾角度达45°，后倾达100°满足不同工作角度观察。

- ▲12.配置钟摆系统，镜身左、右倾摆时，双目镜筒自动保持水平观察位，无需额外调整目镜位置，满足不同工作角度观察。

- ▲13.4K影像模块，4K影像模块集成90°光学延长器；3840*2160/60P Ultra HD超高清影像实时输出，输出影像颜色真实、细腻；快速拍照/录像，手柄部位集成影像采集按钮以控制图像冻结和录像，动/静态影像可直接存储于U盘中；影像采集按钮集成于手柄处。

- 14.变倍旋钮、变焦旋钮、光斑调节旋钮、光源亮度调节旋钮集成于镜头部位，操作轻松方便。

- 15.一体式万向手柄，集成变焦、拍照、图像冻结功能，操作舒适。

16.4K高清显示器及显示器抱箍支架，带HDMI输入接口，方便沟通和操作观察。

（二）配置要求（至少包含以下配置）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜 | 1台 |
| 2 | ViewPivot同轴旋转挂臂 | 1套 |
| 3 | Pendulum Pro钟摆系统 | 1套 |
| 4 | 90°光学延长机构 | 1套 |
| 5 | 内置4K超高清影像模块 | 1套 |
| 6 | 4K高清显示器及显示器抱箍支架 | 1套 |

三、商务要求

（一）主要商务要求

| 交货期 | 自合同生效之日起30日内完成安装调试。 |
| --- | --- |
| 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 响应有效期 | 从提交响应文件的截止之日起90日历天。 |
| 付款方式 | 本合同的款项以人民币电汇方式支付，合同设备到甲方指定地点交付并完成安装，验收合格后，乙方须提交以下资料给甲方：（1）经甲乙双方签字的验收单；（2）合同全额正规发票。甲方收齐上述资料后60个自然日内支付合同款项。 因采购人使用的是财政资金，按政府审批流程支付，若审批延迟则相应货款到账延迟，且不视为采购人违约。 |
| 验收要求 | 供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取。 |
| 报价说明 | 供应商的报价包括但不限于设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，并对所有内容进行一次性报价。 |

- （二）其他商务要求

| 内容 明细 | 内容说明 |
| --- | --- |
| ### 质量保证及售后服务 | ★1.供应商需保证设备是全新、未曾使用过的，设备的质量、规格及技术特征符合国家相关标准、行业标准，且与所提供的参数内容一致。 ★2.设备整机免费保修期不少于 1 年（用户单位验收合格之日起计算）。免费保修期内非采购人的人为原因而出现产品质量及问题，由成交人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交人应在收到采购人通知后24小时内派员到现场维修。 3.货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护。 4.所有保修服务方式均为成交人上门保修或免费更换，即由成交人派员到采购人设备使用现场维修更换，由此产生的一切费用均由成交人承担。 5.因设备的质量问题而发生争议，由广东省相关质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由成交人承担。 |
| 安装调试、培训 | 1.成交人负责合同项下的安装调试，一切费用由成交人负责。 2.成交人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。 3.成交人对安装现场承担安全管理责任，现场安装施工人员的安全由成交人自行负责，安装过程中由于成交人原因所造成的一切安全责任事故由成交人承担。 4.安装完毕后成交人应负责对场所进行清场，否则采购人有权自主采取措施并要求成交人承担相应费用。 5.成交人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。 |
| ### 违约与处罚 | 1.成交人未能按时交货，每拖延一天，须向采购人支付合同金额的 5‰ 的违约金，违约金总金额不超过合同总价 20% 。 2.成交人交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收，成交人向采购人支付合同金额 20% 的违约金。因此导致采购人遭受损失（包括但不限于实际损失，预期利益损失，为维护其合法权益而支付的鉴定费、审计费、律师费、差旅费等费用）的，成交人应对采购人承担赔偿责任。 3.成交人逾期超过 7 日未能交付货物，则向采购人支付合同金额的 20% 的违约金，同时采购人有权单方解除合同。 4.因成交人设备自身或安装不善等原因发生事故造成采购人或第三方损害的，成交人应直接承担由此产生的一切责任。 |

四、供应商应根据本项目情况提供总体实施方案（含供货方案、进度计划、安装调试、培训计划等），售后服务方案（含保修、维护、服务承诺，应急方案等）。